- 概述

该仪器用于固体、液体等可燃物（煤炭、石油食品、木材、炸药）的发热量的测定。

该仪器是我公司研发的一种新型节能分析仪器，精心编制的计算程序使测量精度大大提高。采用彩、触显示器，全中文显示，用户接口良好。测量过程自动控制，降低人为误差。打印弹筒、干基高位、

分析基高位、分析基低位、收到基发热量，结果清晰明了。

二、技术特点：

1、采用智能MCU构成嵌入系统，结构简单，性能可靠，抗干扰能力强。

- 冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成，避免人为误差，提高了准确度和精密度。

- 采用独特的校正技术，使仪器对环境的要求相对宽松，在提高试验准确度的同时，又保证了长时间运行的稳定性。

三、工作原理

0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚（耐热、抗腐蚀）中，坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内，放入热量仪内筒，内筒加有定量蒸馏水，可燃物点燃释放的热量蒸馏水，根据水温的上升量及量热系统的热容量，即可计算出可燃物的发热量。

- 技术指标

热 容 量：    约 10500 J/K

氧弹容量：    300ml

充氧压力：    2.8~3.2  MPa

耐压性能：    水压 20MPa

重    量：    2.5 Kg

外形尺寸：    ф86.2ⅹ181 mm

温度范围：    0~40 ℃

响应时间：    < 4 S

分 辨 率：    0.0001 ℃

线 性 度：    每5℃温升范围内<0.08%

测温误差：    每5℃温升范围精度±0.003℃

供电电压：    AC220V±10%

湿    度：    ≤80%

功    率：    30W

点火电压：    AC24V

点火时间：    5S

五、仪器结构及附属设备

- 量热仪主机结构

量热仪的主机有：壳体，水箱，控制系统，用户接口等部分

- 水箱采用不锈钢制成双层筒套，

六、仪器的使用方法

1、使用前的准备

开箱检查：开箱后应检查仪器外表是否有伤，配件是否齐全等，如出现上述问题，请及时与厂家联系。

量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里，室温在15~30℃范围内为宜。

将量热仪放置于水平的地面或工作台上，接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水，加至溢水口有水溢出。

仪器后视图

电源  电源座

放水口 溢水口

- 仪器使用说明

仪器主界面如下

图1

Ⅰ：系统

【系统】：点击“系统 ”，进入系统设定菜单，如下图

图2

【热容量】： 点击热容量后面白色显示框，弹出键盘，可输入热容量

系统热容量，与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值，点击存储&返回，保存并返回系统主界面。

【标准热值】：点击标准热值后面白色显示框，弹出键盘，可输入标准热值。

标定仪器时使用的标准物质的热值，根据所使用的标准物质的包装上的数据，直接输入，点击返回，保存并返回系统主界面。

【注水时间】：点击注水时间后面白色显示框，弹出键盘，可输入注水时间。

内筒注水时间，注水时间关系到实验精度，一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低，输入合适的值，点击存储&返回，保存并退回上级菜单

【排水时间】：点击排水时间后面白色显示框，弹出键盘，可输入排水时间。

设置适当排水时间，排除内筒试验用水。

【点火热】：点击点火热后面白色显示框，弹出键盘，可输入点火热。

点火产生的热量，出厂时定为150J，点火丝与棉线的长短如无改变，一般无需改变。如需改变，输入新值，点击存储&返回，保存并退回上级菜单

【添加物值】：点击添加物值后面白色显示框，弹出键盘，可输入添加物值。

对于热值较低的煤炭或其他可燃物，需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值（单位为 J/g）, 点击存储&返回，保存并退回上级菜单

【打印模式】：点击打印模式，后面的数字在0和1之间切换

0：表示自动打印，即试验结束后自动打印试验结果

1：表示手动打印，试验结束后不打印结果，可通过点击打印

手动打印。

【打印格式】：点击打印格式，后面的数字在0和1之间切换

0：标准格式    1：精简格式

仅对发热量有效

【数据处理】：点击数据处理，进入图3

硫氢水直接影响到高低位发热量，输入硫氢水，弹筒热量（单位：j/g）,点击计算，可计算出高低位热量，点击单位，可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能，可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。待硫氢水数据做出后，在该功能下在进行数据处理。     点击右上角的 单位 ，可在卡/克、焦耳/克、兆焦/千克之间切换，以获得您需要的结果。输入弹筒热量（单位为焦耳），点击开始计算，相应的结果就显示在计算结果框内。返回主界面，点击打印，可以打出您处理过的数据。

图3

【系统测试】：点击系统测试，进入测试界面，如图4

图4

点击点火测试，MCU发出点火指令，接通点火回路。用以检测点火电路。

点击搅拌测试，MCU发出搅拌指令，接通搅拌。用于检测搅拌电路。

点击注水测试，MCU发出注水指令，驱动注水泵工作。

点击排水测试  MCU发出排水指令，驱动排水泵工作。可用于仪器外筒加水。

点击停止测试  结束所有功能测试。

Ⅱ、【发热量测定】

点击发热量测定键，发热量试验开始，界面切换到如下：

点击发热量输入，如下：

输入所称样品的重量（没有使用添加物的，可输入0），编号、硫氢、水等实验数据，点击返回，退回到发热量测定界面。

Ⅲ、【标定】

点击标定，标定试验开始，界面切换到如下：

点击标定输入，如下：

输入样品重量、编号等试验数据，点击返回，退回到热容量测定界面。

Ⅳ、【返回】

试验结束、点火失败时按该键， 可清除试验信息及曲线，返回到待机状态。注意：使用完数据处理后，点击该键以清除处理痕迹，以免影响打印结果。

Ⅴ、【复位】

按下该键，仪器返回开机状态。

Ⅵ、热容量标定

称苯甲酸（0.9~1.1g），装好氧弹，充氧气15~45秒，压力为2.8~3.2MPa ，放入内筒，点击“热容量测定”，输入所称苯甲酸重量，十几分钟后，仪器打印出标定出的热容量E，反复做5~6个，计算出其平均值，在系统中输入保存， 做1~2个苯甲酸的发热量，取其弹筒发热量与标准热值对比，误差小于120J，即为标定成功。

Ⅶ、发热量测定

称取样品（0.9~1.1g），装好氧弹，充氧气15~45秒，压力为2.8~3.2MPa ，放入内筒，点击“发热量测试”，仪器开始发热量测定，输入所称样品重量，输入添加物重量，如没有添加物，可输入0。试验结束后显示并打印出结果。

七、常见故障及排除方法

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 1、氧弹漏气 | 橡胶密封圈老化或磨损 | 更换密封圈 |
| 2、点火失败 | ①线路不通或点火丝接触不良 ②试样潮湿 ③点火丝或棉线与试样接触不良 ④两电极过脏 ⑤点火帽氧化 ⑥两电极与坩埚短路（此时容易烧毁坩埚和电极） | ①检查连线是否连接好，氧弹头与点火帽是否接触好，氧弹是否放好 ②充氧过快溅湿试样 ③重新装样 ④用砂纸打磨电极 ⑤用砂纸打磨点火帽氧化物 ⑥更换电极或坩蜗重新装样 |
| 3、试样燃烧不完全 | 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 | 用擦镜纸包好试样延长充氧时间，更换氧气瓶 |
| 4、点火后温度上升过高，热值过高 | ①搅拌器不转 ②搅拌叶脱落 | ①搅拌轴卡死，线路不通 ②用一棉插入与搅拌轴连接的尼龙棒内，重新插好 |
| 5、试验长时间不结束 | 环境温度过高 | 调外筒水温与室温基本一致，或隆低室内温度 |
| 6、充氧仪漏气 | 充氧仪密封圈老化或磨损 | 更换密封圈 |