第 一 章  简  介

本产品采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精密度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点，设定加热温度，实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用铝块浴室，其传热性好、传热均匀，这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立，不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方，使用操作简单，使用安全、可靠。

本产品主要应用领域：

★ 农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织
★ 环境分析：如饮引用水、地下水和污染水水样
★ 生物分析：如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
★ 食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等
★ 制药药检：如中药制药、药物筛选

第 二 章  特  性

  - 正常工作条件

# 使用环境温度：5C  30C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V～   50-60Hz

  - 基本参数和性能

基本参数：

| 型号 参数 | DCY-12GP | DCY-24GP |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | 室温+5C 150C |  |
| 定时时间 | 最长99小时59分种 |  |
| 控温精度 | ≤ 0.5 C |  |
| 显示精度 | 0.1 C |  |
| 温度均匀性@100 C | ≤ 0.5 C |  |
| 温度均匀性@150 C | ≤ 1 C |  |
| 升温时间（40-150C） | ≤30 分钟 |  |
| 多点运行 | 支持（最多五点） |  |
| 最大升降行程 | 285mm |  |
| 最大气体压力 | 0.05Mpa 0.08Mpa |  |
| 最大气体流量 | 15L/min |  |
| 气接头外径 | φ7mm |  |
| 气针长度 | 150mm(适用试管直径≥φ10mm的模块) |  |
| 模块数量 | 1个 | 2个 |
| 加热功率(W) | 200 | 400 |
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm)(深×宽×高) | 240*200*120 | 270*220*120 |
| 重量(kg) | 7.0 | 9.0 |

第三章  基本操作说明

本章主要介绍本仪器的结构，操作面板和各个按键的功能，以及在开机前的准备工作。首次使用本仪器时，在开机前应首先熟悉本章内容。

- 结构示意

立柱

移动座

气室板

主机

操作面板

气针

电源开关

熔断器座

电源插座

移动座固定旋钮

仪器安装

2.1整机装配

气室插柱

移动座调节手轮

气接头

移动座

气孔板

气室固定旋钮

气针

气室定位销

立柱

主机

立柱固定旋钮

立柱固定座

安装步聚：

- 将主机平稳，牢固地平放在工作台上。

- 将立柱插入主机后面的立柱固定座的方形孔内，将立柱完全插到底，然后将旋钮拧入立柱固定座，拧紧旋钮固定立柱。

- 按图示将移动座固定旋钮拧入移动座左侧的螺纹孔内，先不要拧紧，然后左手握住移动座旋钮，右手逆时针方向转动调节手轮，移动座就向上升，升到所需位置左手拧紧旋钮，固定移动座。顺时针方向转动调节手轮，移动座就下降。

注意：升降移动座时，必须用左右手同时配合操作移动座固定旋钮和调节手轮。

- 按图示将气室固定旋钮预拧入移动座左侧的螺纹孔内，请先不要完全拧入，然后将气室的气室插柱对准移动座前方的相应孔，注意气室定位销与气室的配合，气室插柱完全插入后，拧紧气室固定旋钮。

2.2气针安装

- 将气针前端带密封圈气针螺母顺时计拧进气孔板里完全密封固定在上面，如果模块中有的孔位不用，请将节流关闭这样不会浪费气源。

气针

气针螺母

气孔板

调节阀

- 装好气针后，翻转气室，将气室插入到移动座上，用气室固定旋钮将气室固定。

- 气接头处设有快速连接功能，用户能方便，快捷地通断气源。操作如下：

如下图所示用手按紧2（连接头）部位然后对准1（进气嘴）用力往A向塞，连接头内的弹簧部件会自动对1（进气嘴）卡紧。当需要使气管脱离气体分配室时，只需手按住2（连接头）用力往B向推，连接头内的弹簧部件会自动脱离1（进气嘴）。

1进气嘴           2 连接头         3气管

- 左手握住移动座固定旋钮，旋松旋钮，右手转动调节手轮，使已装好气针的气室下降，使气针插入到试管内的液体上方10mm左右。拧紧移动座旋钮，固定移动座。

- 根据需要再接通气源。

注意：输入气体的压力请不要大于0.08Mpa,过大压力的气源会使气室密封不良，使气室漏气，从而浪费气源。使用气针数小于16个时，气体压力请不要大于0.04Mpa。

  - 氮气流量调节阀安装（选配）

空气过滤器

进气口

压力调节旋钮

流量调节旋钮

压力指示表

出气口

1)氮气流量调节阀组成

拉出压力调节旋钮，顺时针转动此旋钮，增大压力，反之则减小压力至关闭。按下旋钮，就锁住此旋钮，此时不能调节压力。逆时针转动流量调节旋钮，增大流量，反之则减小流量至关闭。

注意：氮气流量调节阀及空气过滤器为选配件，由客户根据需求选用。

2）氮气流量调节阀安装

按上图，将氮气流量调节阀的出气口与主机的气室进口用短的气管（长约1.5m）连接，详第8页第6）项，将氮气流量调节阀的进气口与氮气瓶出气口用长的气管（长约3m）连接。

注意：先慢慢打开氮气瓶的阀门，使氮气瓶的出气压力控制在0.1MPa至0.2MPa 之间，然后打开氮气流量调节阀的压力调节旋钮，微调旋钮，使氮气流量调节阀的压力表指示在0.02MPa左右。实际使用时根据使用的孔数适当调节压力（一般在0.02MPa与0.05MPa之间选用）。

- 操作面板

显示屏：

运行剩余时间

当前运行温度

当前运行温度节

S1    100.1   25:05

S1    100.0   30:00

设置的运行时间

设置的温度

设置的温度节

- 操作按键说明

选择程序需运行的节，可设置S1、S2、S3、S4、S5 共5个节点。

Seg

温度设置键。可进行所需运行温度设置。按“”或“”设置所需温度值，长按“”或“”能翻位设置，使设置温度值更加快速。一直按“”键至最小位，显示“OFF”，即关闭温度功能。

Temp

定时时间设置键。可进行定时时间设置。按“”或“”设置所需时间值，长按“”或“”能翻位设置，使设置时间值更加快速。一直按“”键至最小位，显示“OFF”，即关闭定时功能。

Time

可编程设置键。按“prog”键，选择终点节，起始节默认为S1，可实现S1-S2，S1-S2-S3，S1-S2-S3-S4，S1-S2-S3-S4-S5连接运行的4种程序。

Prog

运行停止/开始键。短按此键开始运行程序，长按（1秒）停止运行程序。

Start/Stop

第 四 章：  操作指南

- 单点温度、时间设置

System-Testing

......

打开电源开关，显示幕将出现如图画面，仪器

进入初始化，并伴随“嘀”的声音；

S1    30.0   00:00

S1    37.0   10:00

约6秒钟后，S1即为上次运行节， 30.0为模组

的即时温度，37.0为上次设置温度，10：00为上

次设置时间；以上温度单位为“℃”，时间为“小

时：分种”。

Temp

按 temp的“”或“”键，温度设置窗的温度

值的小数位增加或减小，并按小数位、个位、十位、

百位依次增大或减小。

按 time的“”或“”键，时间设置窗的时间

S1    30.0   00:00

S1    40.0   10:00

M

值的最右位增加或减小，并按从右向左依次增大或

减小。

Time

另外，持续按住以上键3秒，修改位快速从小数位

移至个位，增大修改幅度，同理继续一直按位以上

S1   30.0   00:00

S1   40.0   02:00

设置键，修改位会快速从小数位移至个位，从个位

移至十位，从十位移至百位，提高设置速度，使设

置更加灵活方便。

若要设置温度为40度，时间为2小时，按住temp

Start/Stop

的“”键，根据温度设置值的增大，到达40度

后，放开 temp的“”键的，仪器自动确认设定

值并保存设定值。 按住time的“”键 ，根据时

运行单点程式

间设置值的减小，到达02：00后，放开 time

的“”键，仪器自动确认设定值并保存设定值。

这样S1节的温度、时间设置完成，按“stop/start”

可运行程式

  - 按seg的“”或“”键可设置S1，S2，S3，S4，

Seg

S5共5个温度点的设置。如按seg的“”键选择

S2，接着按c)的步骤设置S2的温度和时间。

S2   30.0   00:00

S2   60.0   01:00

按此方法分别设置S1至S5的温度值和时间值，用

户可把此5个温度点作为常用温度点，使用时调用

即可。

- 多点程式设置

  - 按“prog”键可以将S1、S2、S3、S4、S5的温度点

向S1-S2，S1-S2-S3，S1-S2-S3-S4，S1-S2-S3-S4-S5

连接成两点或多点连接程式。

注意！多点程式的起始温度点只能为S1

PROG to validate

Star:S1   End:S2

如要设置S1-S2-S3-S4的连接程式，按“prog”键，显

示屏按右图显示，其中S1为起始温度节，不能修改，

S2为终点节，可以修改，按seg的“”键，将S2改

Prog

Seg

为S4，按“stop/start”确认后，节设置显示为S1-4，即按

S1-S2-S3-S4连接程式运行。

  - 再按“stop/start”程式运行S1-S2-S3-S4的四点连接程式。

S2    30.0   00:00

S1-4 60.0   01:00

注意！

Start/Stop

在选择终点节后，可按“stop/start”直接运行多点程式。

备注：关闭定时功能即表示运行时间为0，仪器长时间工作。

第五章：装  箱  单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气吹扫仪主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 保险丝 | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 合格证（保修证） | 份 | 1 |  |  |
| 6 | 拆卸螺丝刀 | 把 | 1 |  |  |
| 7 | 标配模块 （16.5mm*12孔) | 只 | 2 |  | 已安装仪器内 |
| 8 | 支架含气针 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 专用日本进气管 | 只 | 1 |  | 2米左右 |

温馨提示：

更换模块（离心管适配器）时请确保两平面的干净和平整，安装螺丝时请拧紧.